Конспект теоретического занятия по теме 2.3.:

«Предстерилизационная очистка. Контроль качества ПО».

ПЛАН

1. Предстерилизационная очистка.

2. Контроль качества ПО.

- Предстерилизационная очистка.

Обработка изделий медицинского назначения проводится в 3 этапа:

1 этап – дезинфекция;

2 этап – предстерилизационная очистка;

3 этап – стерилизация.

Цель ПО — удаление с изделий медицинского назначения белковых, жировых, лекарственных, механических загрязнений.

Разъемные изделия подвергаются ПО в разобранном виде.

Для дезинфекции медицинского инструментария необходимо иметь 2 промаркированные емкости с крышками:

В первой емкости, промаркированной «Для промывания», инструменты сразу после их использования промывают с целью удаления биологических загрязнений, которые снижают обеззараживающие свойства дезинфицирующих растворов. Раствор после промывания в нем инструментов выливают не сразу, а выдерживают под крышкой в соответствии с инструкцией к дезинфицирующему средству.

Во вторую емкость, промаркированную «Для дезинфекции», погружают инструменты, промытые в первой емкости, и выдерживают в соответствии с инструкцией к дезинфицирующему средству (3% раствор хлорамина – 60 мин. – раствор хлорамина используется однократно, кипячение в дистиллированной воде – 30 мин., кипячение в р-ре дистиллированной воды с натрием двууглекислым 2% (пищевая сода) – 15 мин.

Предстерилизационную очистку проводят ручным и механизированным способами. ПО проводится в перчатках.

Ручной способ ПО

- После дезинфекции объект необходимо промыть под струёй проточной воды в течение 30 с. до полного удаления запаха дезинфицирующего средства.

- Замачивание (полное погружение) изделия в одном из моющих растворов на 15 мин (0,5% раствор «Биолота» при температуре 40 °С (5 г. СМС «Биолот» на 995 мл воды) или 0,5% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора одного из синтетических моющих средств (CMC), а именно «Прогресс», «Лотос», «Лотос-автомат», «Айна», «Астра» при температуре 50 °С).

Состав моющего раствора

| Наименование компонента | Количество |
| --- | --- |
| Перекись водорода | 3% - 160 мл 27,5% 17 мл 30% - 16 мл 33% - 14 мл |
| Моющее средство «Лотос», «Лотос-автомат», «Прогресс», «Айна», «Маричка», «Астра» | 5 г. |
| Вода питьевая | До 1 литра |

- Если моющий раствор, приготовленный из порошка «Биолот», порозовел в процессе использования, употреблять его не следует, так как эффективность очистки будет низкой.

Внимание! Раствор моющего средства «Биолот» используется однократно!

- Раствор, состоящий из перекиси водорода и CMC, можно применять в течение суток с момента изготовления, а также подогревать до 6 раз (концентрация перекиси водорода при этом существенно не изменится).

Внимание! Моющий раствор подогревается только перед обработкой изделий медицинского назначения.

Температуру раствора из порошка «Биолот» доводят до 40 °С  (из других моющих средств до 50 °С), так как при комнатной температуре биологически активные вещества (ферменты) выделяются очень медленно, а при более высокой разрушаются.

В последнее время появились новые моющие средства, которые не требуют подогревания и действуют при комнатной температуре (1% раствор бланизола, 0,4% раствор век-сайда, 0,2% раствор септадора при выдержке 30 мин).

Существует группа дезинфицирующих веществ, позволяющих провести дезинфекцию и предстерилизационную очистку одномоментно (лизетол АФ, дюльбак ДТБ/л, при экспозиции 30 мин; 2% раствор виркона — 10 мин при комнатной температуре; гротонат — 30 мин при комнатной температуре; 3% раствор пероксимеда — 60 мин при температуре 50 °С, аламинол, септодор, бланизол и др.).

- Мытьё каждого изделия в том же растворе, где оно замачивалось, с помощью ерша или ватно-марлевого тампона в течение 30 с. Марлевые тампоны для мойки следует менять после каждой обработки.

- Ополаскивание проточной водой после использования «Биолота» в течение 3 мин; растворов перекиси водорода в CMC «Прогресс», «Маричка» — 5 мин; CMC «Астра», «Айна», «Лотос», «Лотос-автомат» — 10 мин.

- Ополаскивание дистиллированной водой в течение 30 с.

- Сушка горячим воздухом при температуре 75—87 °С в сушильных шкафах до полного исчезновения влаги.

Механический способ

Для механизированной предстерилизационной обработки шприцев, игл и хирургических инструментов используют специальные моечные и моечно-дезинфекционные (комбинированные) машины. Их работа основана на использовании одного из методов: струйного, ротационного, ершевания, ультразвукового. Методика проведения механизированной обработки зависит от типа используемого оборудования и должна соответствовать инструкции по эксплуатации.

При любом способе предстерилизационной обработки изделий применяют только официально разрешённые в практике здравоохранения средства. Они должны обладать хорошим моющим эффектом при минимальном пенообразовании, хорошей смываемостью, отсутствием токсичности, без необходимости подогрева, а также не оказывать коррозионного действия.

Металлические инструменты в результате эксплуатации, дезинфекции, предстерилизационной обработки, стерилизации могут иметь следы коррозии, в этом случае они подвергаются предстерилизационной обработке с помощью специальных средств.

2. Контроль качества ПО.

Качество предстерилизационной обработки контролируют по пробам:

- азопирамовая и амидопириновая (на наличие крови);

- фенолфталеиновая (на загрязнение шприцев и других инструментов щелочными компонентами моющих средств).

Контролю подвергают в ЦСО - 1% каждого наименования изделий, обработанных за смену, в отделениях – 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее 3 единиц. Контролируемое изделие протирают марлевой салфеткой, смоченной реактивом, или наносят 2-3 капли реактива на изделие с помощью пипетки. Качество очистки катетеров и других полых изделий оценивают путем введения реактива внутрь изделия с помощью чистого шприца или пипетки. Реактив оставляют на 1 мин., после чего сливают на марлевую салфетку, количество реактива, вносимого внутрь изделия, зависит от величины изделия.

Азопирамовая проба. Готовят 1—1,5% раствор солянокислого анилина в 95% растворе этилового спирта. Для приготовления 1 л раствора азопирама отвешивают 100 г амидопирина и 1,0 – 1,5 г солянокислого анилина, смешивают их в сухой мерной посуде и доводят до объема 1 л 95% этиловым спиртом. Смесь тщательно перемешивают до полного растворения ингредиентов. Раствор азопирама следует хранить в плотно закрытом флаконе в темноте при температуре 4 °С (в холодильнике) в течение 2 мес, а в темноте при комнатной температуре (18—23 °С) не более 1 мес. Умеренное пожелтение реактива в процессе хранения без выделения осадка не снижает его рабочих качеств.

Раствор готовят непосредственно перед пробой (смешивают в равных количествах азопирам и 3% раствор перекиси водорода). Рабочий раствор азопирама должен быть использован в течение 1—2 ч, иначе может появиться спонтанное розовое окрашивание. При  температуре 25 °С раствор розовеет быстрее, поэтому его используют в течение 30—40 мин.

Нельзя подвергать проверке горячие инструменты, а также держать раствор при ярком свете, повышенной температуре (вблизи нагревательных приборов).

При положительной азопирамовой пробе в присутствии следов крови немедленное или не позже чем через 1 мин., появляется в начале фиолетовое окрашивание, затем быстро в течение нескольких секунд переходящее в розово-сиреневое или буроватое окрашивание реактива.

Азопирам, кроме гемоглобина, выявляет наличие на изделиях остаточных количеств пероксидаз растительного происхождения (растительных остатков), окислителей (хлорамина), а также ржавчины и кислот. При наличии на исследуемых изделиях ржавчины и указанных окислителей наблюдается бурое окрашивание реактива, в остальных случаях происходит окрашивание в розово-сиреневый цвет.

Амидопириновая проба. Готовят 5% раствор амидопирина в 95% растворе этилового спирта, который может храниться во флаконах с притёртой пробкой в холодильнике в течение одного месяца. 30% раствор уксусной кислоты и 3% перекиси водорода готовят на дистиллированной воде. Смешивают равные количества 5% спиртового раствора амидопирина, 30% раствора уксусной кислоты и 3% перекиси водорода перед применением.

При наличии крови свидетельствует немедленное или не позже чем через 1 мин. сине-фиолетовое окрашивание.

Проба с азопирамом по чувствительности не уступает отменённой бензидиновой пробе и в 10 раз превосходит амидопириновую.

Фенолфталеиновая проба. Готовят 1 % спиртовой раствор фенолфталеина, который хранят во флаконе с притёртой пробкой в холодильнике в течение 1 мес. При положительной пробе появляется розовое окрашивание.

При положительной пробе на кровь или моющее средство всю группу контролируемых изделий подвергают повторной очистке (до получения отрицательных результатов).

Литература

- Калигина Л.Г., Смирнов В.П. Основы сестринского дела: Руководство по медицинским манипуляциям. – ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2006.

- Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации предметов медицинского назначения, утвержденные МЗ России 30 декабря 1998 г. № МУ - 287-113.

- Мухина С.А., Тарновская И. И. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела»: учебник.-2-е изд., исправл. и доп. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.